## МИ 2022
КГП "Центральная больница города Темиртау"
КГП «Центральная больница города Темиртау » управления здравоохранения Карагандинской области объявляет о закупе медицинских изделий способом запроса ценовых предложений
Объявление о закупе медицинских изделий способом запроса ценовых предложений
№ лота | Наименование и адрес заказчика | Наименования | Характеристика | Ед. изм. | Потребность на медицинские изделия на 2022 год |  |  | Место поставки/условия поставки | Сроки поставки | Место представления (приема) документов | Окончательный срок подачи ценовых предложений | Дата, время и место вскрытия конвертов с ЦП
[5 empty] | Планируемая цена | Количество | Сумма на 2022 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 | Мочеточниковый стент ЕСО, цилиндрический закрытый, длина 26 см, Ch.4.8 | Стент хирургический ECO, в наборе. Мочеточниковый стент ЕСО, закрытого типа, с проводником, изготовлен и термопластичного материала (полиуретан), что обеспечивает комфорт для пациента, голубого цвета. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником закрытого типа. Дренажные боковые отверстия расположены спиралевидно по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 4,8 Ch (1,6 мм). Длина 26см. Толкатель - изготовлен из прозрачного полиуретана длиной 45см. Усиленная струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, длиной 100см. Два пластиковых зажима. Продолжительность использования, установленного стента до 1 месяца. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде. | штука | 18500 | 70 | 1295000 | КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 /DDP | Согласно графика поставки утвержденного сторонами | КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 1 этаж (вызов бухгалтерии)/ 4 этаж бухгалтерия | 01.07.2022 г. 10-00 ч. | 01.07.2022 г. 11-00 ч. КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 1 этаж, холл
2 | КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 | Мочеточниковый стент ЕСО, цилиндрический закрытый, длина 26 см, Ch.6 | Стент хирургический ECO, в наборе. Мочеточниковый стент ЕСО, закрытого типа, с проводником, изготовлен и термопластичного материала (полиуретан), что обеспечивает комфорт для пациента, голубого цвета. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником закрытого типа. Дренажные боковые отверстия расположены спиралевидно по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 6 Ch (2 мм). Длина 26см. Толкатель - изготовлен из прозрачного полиуретана длиной 45см. Усиленная струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, длиной 100см. Два пластиковых зажима. Продолжительность использования, установленного стента до 1 месяца. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде. | штука | 18500 | 50 | 925000 | КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 /DDP | Согласно графика поставки утвержденного сторонами | КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 1 этаж (вызов бухгалтерии)/ 4 этаж бухгалтерия | 01.07.2022 г. 10-00 ч. | 01.07.2022 г. 11-00 ч. КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 1 этаж, холл
3 | КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 | Манжета для тонометра | Манжетак приборам для измерения артериального давления и частоты пулься к тонометрам LD 1-LD 2 в сборе с 1трубкой и штекером. Матнриал манжеты: нейлон, материал камеры манжеты: ПВХ, размер манжеты: боьшой взрослый, для окружности плеча 32-43 см. Манжета должна быть устойчива к многократной санобработке | штука | 4600 | 40 | 184000 | КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 /DDP | Согласно графика поставки утвержденного сторонами | КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 1 этаж (вызов бухгалтерии)/ 4 этаж бухгалтерия | 01.07.2022 г. 10-00 ч. | 01.07.2022 г. 11-00 ч. КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 1 этаж, холл
4 | КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 | Трубка для дренажа силиконовая | Трубка для дренажа силиконовая нестерильая, однократного применения, диамтром 8,0/11,0 мм, длиной 25 метров | кг | 24000 | 20 | 480000 | КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 /DDP | Согласно графика поставки утвержденного сторонами | КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 1 этаж (вызов бухгалтерии)/ 4 этаж бухгалтерия | 01.07.2022 г. 10-00 ч. | 01.07.2022 г. 11-00 ч. КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 1 этаж, холл
5 | КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 | Трубка для дренажа силиконовая | Трубка для дренажа силиконовая нестерильая, однократного применения, диамтром 5,0/8,0 мм, длиной 25 метров | кг | 19000 | 20 | 380000 | КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 /DDP | Согласно графика поставки утвержденного сторонами | КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 1 этаж (вызов бухгалтерии)/ 4 этаж бухгалтерия | 01.07.2022 г. 10-00 ч. | 01.07.2022 г. 11-00 ч. КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 1 этаж, холл
6 | КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 | Винт спонгиозный самонарезающий 6,5 х 16,32/70 мм, 75мм, 80 мм | Винт спонгиозный самонарезающий 6,5 - Винт 70 мм, 75мм, 80 мм, Резьба диаметром 6,5 мм,Резьба на винте не полная , длиной 16,32 мм. Головка винта полупотайная, высотой 4,6 мм под шестигранну отвертку S 3,5, глубина шлица 2,8 мм. Диаметр винта на промежутке между головкой и резьбой 4,5 мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 90 градусов. Конусное начало имеет 1 подточку шириной 3 мм под углом 30 градусов. Имплантанты дожны быть оценены по критериям безопасности и совместимости магнитно-резнанстной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: С - 0,03% max,, Si - 1,0% max, Mn - 2,0% max, З - 0,025%max, S - 0,01% max,N - 0,1% max, Cr - 17,0 - 19,0% max, Mо - 2,25 - 3%, NI - 13,0 - 15,0% max, Cu - 0,5% max, Fe - остальное | штука | 4975 | 30 | 149250 | КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 /DDP | Согласно графика поставки утвержденного сторонами | КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 1 этаж (вызов бухгалтерии)/ 4 этаж бухгалтерия | 01.07.2022 г. 10-00 ч. | 01.07.2022 г. 11-00 ч. КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 1 этаж, холл
7 | КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 | Винт спонгиозный самонарезающий 6,5 х 16,32/85 мм, 1055мм, 1100 мм | Винт спонгиозный самонарезающий 6,5 - Винт 85 мм, 90 мм, 95 мм, Резьба диаметром 6,5 мм,Резьба на винте не полная , длиной 16,32 мм. Головка винта полупотайная, высотой 4,6 мм под шестигранну отвертку S 3,5, глубина шлица 2,8 мм. Диаметр винта на промежутке между головкой и резьбой 4,5 мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 90 градусов. Конусное начало имеет 1 подточку шириной 3 мм под углом 30 градусов. Имплантанты дожны быть оценены по критериям безопасности и совместимости магнитно-резнанстной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: С - 0,03% max,, Si - 1,0% max, Mn - 2,0% max, З - 0,025%max, S - 0,01% max,N - 0,1% max, Cr - 17,0 - 19,0% max, Mо - 2,25 - 3%, NI - 13,0 - 15,0% max, Cu - 0,5% max, Fe - остальное | штука | 4975 | 30 | 149250 | КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 /DDP | Согласно графика поставки утвержденного сторонами | КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 1 этаж (вызов бухгалтерии)/ 4 этаж бухгалтерия | 01.07.2022 г. 10-00 ч. | 01.07.2022 г. 11-00 ч. КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 1 этаж, холл
8 | КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 | Винт спонгиозный самонарезающий 6,5 х 16,32/100 мм, 1055мм, 1100 мм | Винт спонгиозный самонарезающий 6,5 - Винт 100 мм, 105 мм, 110 мм, Резьба диаметром 6,5 мм,Резьба на винте не полная , длиной 16,32 мм. Головка винта полупотайная, высотой 4,6 мм под шестигранну отвертку S 3,5, глубина шлица 2,8 мм. Диаметр винта на промежутке между головкой и резьбой 4,5 мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 90 градусов. Конусное начало имеет 1 подточку шириной 3 мм под углом 30 градусов. Имплантанты дожны быть оценены по критериям безопасности и совместимости магнитно-резнанстной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: С - 0,03% max,, Si - 1,0% max, Mn - 2,0% max, З - 0,025%max, S - 0,01% max,N - 0,1% max, Cr - 17,0 - 19,0% max, Mо - 2,25 - 3%, NI - 13,0 - 15,0% max, Cu - 0,5% max, Fe - остальное | штука | 4975 | 30 | 149250 | КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 /DDP | Согласно графика поставки утвержденного сторонами | КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 1 этаж (вызов бухгалтерии)/ 4 этаж бухгалтерия | 01.07.2022 г. 10-00 ч. | 01.07.2022 г. 11-00 ч. КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 1 этаж, холл
9 | КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 | Щипцы захватывающие | Щипцы захватывающие, полужесткие, тип "Аллигатор", две активные бранши, 5 Fr/1, 6 мм, рабочая длина 600 мм | штука | 335950 | 1 | 335950 | КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 /DDP | Согласно графика поставки утвержденного сторонами | КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 1 этаж (вызов бухгалтерии)/ 4 этаж бухгалтерия | 01.07.2022 г. 10-00 ч. | 01.07.2022 г. 11-00 ч. КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 1 этаж, холл
10 | КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 | Щипцы захватывающие | Щипцы захватывающие, полужесткие, зазубренные, две активные бранши, 5 Fr/1, 6 мм, длина браншей 8 мм, рабочая длина 600 мм | штука | 324385 | 1 | 324385 | КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 /DDP | Согласно графика поставки утвержденного сторонами | КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 1 этаж (вызов бухгалтерии)/ 4 этаж бухгалтерия | 01.07.2022 г. 10-00 ч. | 01.07.2022 г. 11-00 ч. КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 1 этаж, холл
11 | КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 | Петля биполярная | Режущая петля резектоскопа размер 26 Шр, рабочая часть в форме режущей петли изогнутая на 30 градусов, автоклавируемая, должна быть выполнена из медицинской нержавеющей стали. Должна использоваться для биполярной резки в растворе NaCl и быть совместимой с резектоскопом Sopro 24/26 Шр. с постоянным орошением. | штука | 90000 | 50 | 4500000 | КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 /DDP | Согласно графика поставки утвержденного сторонами | КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 1 этаж (вызов бухгалтерии)/ 4 этаж бухгалтерия | 01.07.2022 г. 10-00 ч. | 01.07.2022 г. 11-00 ч. КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 1 этаж, холл
12 | КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 | Цистоуретроскоп | Цистоуретроскоп автоклавируемый, диаметр 4 мм, угол 12 градусов, рабочая длина 302 мм, цветовой код "черный" и быть совместимой с резектоскопом Sopro | штука | 1843798 | 1 | 1843798 | КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 /DDP | Согласно графика поставки утвержденного сторонами | КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 1 этаж (вызов бухгалтерии)/ 4 этаж бухгалтерия | 01.07.2022 г. 10-00 ч. | 01.07.2022 г. 11-00 ч. КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 1 этаж, холл
13 | КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 23 | Световод головолоконный многоразовый диаметром 600 мкм | Многоразовый головолоконный световод с диоксидом кремния и плоским наконечником , коннектор , длина волокон не менее 3 м . Цветовая кодировка зеленый . ( стерилизуемый многоразовый световод с оголенным концом , диаметр 600 мкм 3 штук в упаковке ) | упаковка | 1691651 | 2 | 3383302 | КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 /DDP | Согласно графика поставки утвержденного сторонами | КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 1 этаж (вызов бухгалтерии)/ 4 этаж бухгалтерия | 01.07.2022 г. 10-00 ч. | 01.07.2022 г. 11-00 ч. КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 1 этаж, холл
Лекарственные средства, медицинские изделия по своей характеристике (комплектации) должны соответствовать характеристике (комплектации), указанной в объявлении. Место поставки г. Темиртау , ул Чайковского 22 . Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде,конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком, организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленными Правилами(гарантийное письмо): Потенциальный поставщик, участвующий в закупе: 1) должен быть зарегистрирован в качестве субъекта предпринимательства согласно законодательству Республики Казахстан; 2) должен быть правоспособным на осуществление фармацевтической деятельности по производству или оптовой реализации лекарственных средств и (или) медицинских изделий; 3) не должен быть признанным судом недобросовестным по настоящим Правилам; 4) не должен быть аффилированным с заказчиком, организатором закупа, единым дистрибьютором; 5) не должен быть аффилированным по одному лоту с другим потенциальным поставщиком; 6) не должен быть признан банкротом вступившим в законную силу судебным актом, и в отношении него не должно проводиться процедур банкротства или ликвидации; 7) не должен нарушать патентных и иных прав и притязаний третьих лиц, связанных с реализацией лекарственных средств и медицинских изделий. Подтвердить гарантийным письмом!!! К закупаемым и отпускаемым (при закупе фармацевтических услуг) лекарственным средствам, медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования: 1) наличие регистрации лекарственных средств, медицинских изделий в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, комплектующих, входящих в состав медицинского изделия и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения); 2) лекарственные средства, медицинские изделия хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения; 3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению лекарственных средств, медицинских изделий соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения; 4) срок годности лекарственных средств, медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); Подтвердить гарантийным письмом!!!